#### LKACFM-W2宣传页

1主要检测能力：

1.1　适用材料：铁磁性和非铁磁性导电金属材料，包括碳钢、不锈钢、铝等；

1.2　适用范围：金属结构表面及近表面缺陷检测；

1.3　检测深度：碳钢检测最大深度为3mm；不锈钢检测最大深度5mm。

1.4　检测灵敏度：至少能够检出5*1*0.2mm表面开口缺陷；可检出磁粉A1 30/100的试片缺陷。

1.5  可允许涂覆层种类：油漆层、环氧树脂胶层、沥青层、海生物附着等非导电体材料涂层，涂覆层最大厚度不超过10mm。

1.6 搭配水下探头及舱体可完成水下检测工作。

2　硬件功能要求

2.1　支持多种探头，包括水下笔式探头、水下标准探头。

2.2  支持水下笔式三阵列探头（选配）。

2.3  支持探头按键功能，可在探头上控制软件的扫查功能，包括开始、停止、刷新等。

2.4  可显示Bx信号平面图，Bz信号平面图、蝶形图以及梯度图。阵列探头检测可显示彩色等值线图。

2.5  支持检测频率调节功能，调节范围1kHz-10kHz。

2.6  支持检测信号强度调节功能，可自动或手动调节。

2.7 支持非标探头的定制和拓展（选配）。

3　软件功能要求

3.1 软件能够显示探头连接状态、检测参数、电池电量等状态信息。

3.2 支持工件类别、工件材质、涂层厚度、焊缝宽度、工件温度等参数设置。

3.3 具备校准功能，可使用对比试块进行检测灵敏度及深度系数设置。

3.4 具备增益自动调节功能，可根据探头及检测对象，调节仪器增益。

3.5 具备检测图像缩放功能，可手动缩放，也可手动左右拖动，便于查看检测结果。

3.6 支持检测图像回放功能，可实现图像的多次复现。

3.7 具备标记功能。检测过程中点击标记按钮，即可为检测图添加分割线，用于生成报告时分段显示。

3.8 支持缺陷尺寸计算功能。可根据Bx信号变化量，计算表面开口缺陷深度。